## 要件定義（手入力 メタデータ項目リスト）_bak (hidden)
仕様として固定されている項目
|  | rde2name |  |  | ja | en | type | unit | desc | value
|  | RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ) ※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 必須 | タクソノミー ※階層を数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | condition_1 ※値の例を記入
基本情報 |  | instrument | o |  | 装置 | Instrument | string
[5 empty] | データ投入者(所属) |  |  |  |  | ログインしてる人で固定
|  | data_owner_(affiliation) | o |  | データ所有者(所属) | Data Owner (Affiliation) | string |  |  | 研究グループに登録されているメンバー
|  | data_name | o |  | データ名 | Data Name | string |  |  |  | ※${filename}の場合、登録ファイルをデータ名とする
|  | experiment_id |  |  | 実験ID | Experiment ID | string
|  | description |  |  | 説明 | Description | string
sample | 試料情報 | sample_name_(local_id) | o |  | 試料名(ローカルID) | Sample name (Local ID) | string
|  | chemical_formula_etc. |  |  | 化学式・組成式・分子式など | Chemical formula etc. | string
|  | administrator_(affiliation) | o |  | 試料管理者(所属) | Administrator (Affiliation) | string
|  | reference_url |  |  | 参考URL | Reference URL | string
|  | related_samples |  |  | 関連試料 | Related samples | string
|  | tags |  |  | タグ | Tags | string
|  | description |  |  | 試料の説明 | Description | string
|  | sample.general.general_name |  |  | 一般名称 | General name | string
|  | sample.general.cas_number |  |  | CAS番号 | CAS Number | string
|  | sample.general.crystal_structure |  |  | 結晶構造 | Crystal structure | string
|  | sample.general.sample_shape |  |  | 試料形状 | Sample shape | string
|  | sample.general.purchase_date |  |  | 試料購入日 | Purchase date | string
|  | sample.general.supplier |  |  | 購入元 | Supplier | string
|  | sample.general.lot_number_or_product_number_etc |  |  | ロット番号、製造番号など | Lot number or product number etc | string
| 固有情報 | background_removal |  |  | バックグラウンド除去 | background removal | integer |  |  | boolean
|  | singularity_removal |  |  | スパイク除去 | spike removal | integer |  |  | boolean
[5 empty] | 特徴量取得 |  | integer |  |  | boolean
custom |  | key1 |  |  | キー1 | key1 | string
|  | key2 |  |  | キー2 | key2 | string
|  | key3 |  |  | キー3 | key3 | string
|  | key4 |  |  | キー4 | key4 | string
|  | key5 |  |  | キー5 | key5 | string
|  | key6 |  |  | キー6 | key6 | string
|  | key7 |  |  | キー7 | key7 | string
|  | key8 |  |  | キー8 | key8 | string
|  | key9 |  |  | キー9 | key9 | string
|  | key10 |  |  | キー10 | key10 | string
| 共通メタ | common_data_type |  |  | 登録データタイプ | Data type | string |  |  | default値「MPMS」
|  | common_data_origin |  |  | データの起源 | Data Origin | string |  |  | default値「experiments」
|  | common_technical_category |  |  | 技術カテゴリー | Technical Category | string |  |  | default値「measurement」
|  | common_reference |  |  | 参考文献 | Reference | string
| 計測メタ | measurement_method_category |  |  | 計測法カテゴリー | Method category | string |  |  | default値「磁性」
|  | measurement_method_sub-category |  |  | 計測法サブカテゴリー | Method sub-category | string |  |  | default値「薄膜」 | ※選択肢として[薄膜¦バルク]のようにするか？要検討
|  | measurement_analysis_field |  |  | 分析分野 | Analysis field | string |  |  | default値「構造、微細組織、磁気特性」
|  | measurement_measurement_environment |  |  | 測定環境 | Measurement environment | string
|  | measurement_energy_level_transition_structure_etc._of_interest |  |  | 対象準位_遷移_構造 | Energy Level_Transition_Structure etc. of interest | string |  |  |  | ※FILEOPENTIMEから取得するか？要検討
|  | measurement_measured_date |  |  | 分析年月日 | Measured date | string[date]
|  | measurement_standardized_procedure |  |  | 標準手順 | Standardized procedure | string
|  | measurement_instrumentation_site |  |  | 装置設置場所 | Instrumentation site | string
Note on F26: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 「スパイク除去/spike removal」などとするのが良いでしょう。（特異点除去という言葉は物理学上かなり特定の意味を持つ言葉で、今回の処理はそれに当たらないため） 返信: OKです。
Note on F27: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 「取得」というか、「特出し表示」？ 取得でも良いですが、一応議論したく

## 要件定義（構造化 メタデータ項目リスト）_bak (hidden)
category | rde2name | instrument |  | ja | en | type | unit | desc | value
| RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ) ※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 装置出力 | タクソノミー ※階層を 数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | condition_1 ※値の例を記入 | 備考
主要パラメータ | appname | APPNAME |  | APPNAME | APPNAME | string
| byapp | BYAPP |  | BYAPP | BYAPP | string
| coil_serial_number | COIL_SERIAL_NUMBER |  | コイルシリアル番号 | COIL_SERIAL_NUMBER | string
| comment | COMMENT |  | コメント | COMMENT | string
| fieldgroup_dc | FIELDGROUP_DC |  | 磁場グループ_DC | FIELDGROUP_DC | string
| fieldgroup_vsm | FIELDGROUP_VSM |  | 磁場グループ_VSM | FIELDGROUP_VSM | string
| fileopentime | FILEOPENTIME |  | ファイルを開いた時間 | FILEOPENTIME | string
| moment_units | MOMENT_UNITS |  | 磁化の単位 | MOMENT_UNITS | string | emu
| motor_hw_version | MOTOR_HW_VERSION |  | モーターハードウエアのバージョン | MOTOR_HW_VERSION | string
| motor_module_name | MOTOR_MODULE_NAME |  | モーターモジュールの名前 | MOTOR_MODULE_NAME | string
| motor_serial_number | MOTOR_SERIAL_NUMBER |  | モーターのシリアル番号 | MOTOR_SERIAL_NUMBER | string
| motor_software_version | MOTOR_SOFTWARE_VERSION |  | モーターソフトウエアのバージョン | MOTOR_SOFTWARE_VERSION | string
| oven_hw_version | OVEN_HW_VERSION |  | オーブンハードウエアのバージョン | OVEN_HW_VERSION | string
| oven_module_name | OVEN_MODULE_NAME |  | オーブンモジュールの名前 | OVEN_MODULE_NAME | string
| oven_serial_number | OVEN_SERIAL_NUMBER |  | オーブンのシリアル番号 | OVEN_SERIAL_NUMBER | string
| oven_software_version | OVEN_SOFTWARE_VERSION |  | オーブンソフトウエアのバージョン | OVEN_SOFTWARE_VERSION | string
| sample_comment | SAMPLE_COMMENT |  | サンプルコメント | SAMPLE_COMMENT | string
| sample_holder | SAMPLE_HOLDER |  | サンプルホルダー | SAMPLE_HOLDER | string
| sample_holder_detail | SAMPLE_HOLDER_DETAIL |  | サンプルホルダー詳細 | SAMPLE_HOLDER_DETAIL | string
| sample_mass | SAMPLE_MASS |  | サンプル重量 | SAMPLE_MASS | number | mg
| sample_material | SAMPLE_MATERIAL |  | サンプルの材質 | SAMPLE_MATERIAL | string
| sample_molecular_weight | SAMPLE_MOLECULAR_WEIGHT |  | サンプルのモル量 | SAMPLE_MOLECULAR_WEIGHT | number
| sample_offset | SAMPLE_OFFSET |  | サンプルオフセット | SAMPLE_OFFSET | number |  |  |  |  | ※単位あり。参考：https://www.omu.ac.jp/sci/phys-mpms3/assets/%E8%AC%9B%E7%BF%92%E4%BC%9A%E7%94%A8%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB20190722.pdf
| sample_shape | SAMPLE_SHAPE |  | サンプル形状 | SAMPLE_SHAPE | string
| sample_size | SAMPLE_SIZE |  | サンプルサイズ | SAMPLE_SIZE | number | mm^2 |  | 入力例：2.04*5.39 |  | ※number型なので数値として入れるべき（要検討）
| sample_volume | SAMPLE_VOLUME |  | サンプル体積 | SAMPLE_VOLUME | number | mm^3 |  |  |  | ※number型なので数値として入れるべき（要検討）
| squid_hw_version | SQUID_HW_VERSION |  | SQUIDハードウエアのバージョン | SQUID_HW_VERSION | string
| squid_module_name | SQUID_MODULE_NAME |  | SQUIDモジュール名 | SQUID_MODULE_NAME | string
| squid_serial_number | SQUID_SERIAL_NUMBER |  | SQUIDシリアル番号 | SQUID_SERIAL_NUMBER | string
| squid_software_version | SQUID_SOFTWARE_VERSION |  | SQUIDソフトウエアのバージョン | SQUID_SOFTWARE_VERSION | string
| startupaxis_x | STARTUPAXIS_X |  | 測定開始時のX軸 | STARTUPAXIS_X | string
| startupaxis_y1 | STARTUPAXIS_Y1 |  | 測定開始時のY軸 | STARTUPAXIS_Y1 | string
| time | TIME |  | 時間 | TIME | string
| hc |  |  | 保磁力 | Hc | number | T |  |  | 値の例：-9.693-03
| br |  |  | 残留磁化 | Br | number | emu |  |  | 値の例：1.05e-06
| bs |  |  | 磁束密度 | Bs | number | emu |  |  | 値の例：2.47e-05
|  |  |  | 残留磁化（体積当たり） | ? | number |  |  |  | 計算式：1000*Br/SAMPLE_SIZE | 条件：SAMPLE_SIZEに値が入っていない場合： 値を出力しないで正常終了とする。
Note on L27: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 数値型に固執させるなら、サンプル幅・サンプル長さ・サンプル厚さの3項目に分ける必要が出てきますか？ 返信: はい、そう思います。DX的にそうするのか、現場の実情に合わせてこのようにするのか、コメント欄（SAMPLE_COMMENT）に特別なルールを設けてSAMPLE_SIZEやSAMPLE_VOLUMEに計算してマッピングするか、などが考えられると思います。 送り状にこの3つの項目を持たせようと思っていますが、それとの関係も検討必要です。 DXにこだわりすぎて、実情に合わないことをやっても仕方ないと思いますので悩みます。
Note on F36: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: "coercivity" のようなちゃんとした英語名ではなく、記号を英語名扱いで格納するということでいいなら、これでOKです。この下のセルも同様 返信: 確かにそうですね。基本的に略語は使用しない、という原則で考えていますが、磁性分野では常識な語彙なのでOKと考えるか、ということですね。
Note on H37: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: emuは標準単位系ではないので、高橋さん用途には良いとしても、汎用としては別の単位に換算すべきな気がする
Note on F39: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: Br per volume か？ 返信: 10/3のメールで以下のコメントあり。 磯上さんは膜厚（高さ）も取得済みなので「磁束密度/体積」を特徴量として記録する。 単位は10^9*emu/cm^3 → Gemu/cm^3 でしょうか? はいおっしゃる通りです． 先日の磯上さんとの打ち合わせの中で、「磁束密度/体積」が出てきましたが、「残 留磁化(または飽和磁化)／体積」との関係がわからなくなってしまいました。 「磁束密度/体積」は「飽和磁化／体積」のことです． 返信: 10/3に 「Bs/体積」 と連絡あり。 返信: 高橋さんのメタは 「残留磁化x膜厚(memu):3.92e-03」 となっており、残留磁化はBrを使用しています。整理必要かもしれません。

## 要件定義（手入力 メタデータ項目リスト）
|  | rde2name |  |  | ja | en | type | unit | desc | value | value
|  | RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ) ※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 必須 | タクソノミー ※階層を数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | condition_1 ※登録モード(survey) | condition_1 ※登録モード(depth) | 備考
基本情報 |  | instrument | o |  | 装置 | Instrument | string
[5 empty] | データ投入者(所属) |  |  |  |  | ログインしている人で固定 | ログインしている人で固定
|  | data_owner_(affiliation) | o |  | データ所有者(所属) | Data Owner (Affiliation) | string |  |  | 研究グループに登録されているメンバー | 研究グループに登録されているメンバー
|  | data_name | o |  | データ名 | Data Name | string
|  | experiment_id |  |  | 実験ID | Experiment ID | string
|  | description |  |  | 説明 | Description | string
試料情報 | 試料情報 | sample_name_(local_id) | o |  | 試料名(ローカルID) | Sample name (Local ID) | string
|  | chemical_formula_etc. |  |  | 化学式・組成式・分子式など | Chemical formula etc. | string
|  | administrator_(affiliation) | o |  | 試料管理者(所属) | Administrator (Affiliation) | string
|  | reference_url |  |  | 参考URL | Reference URL | string
|  | related_samples |  |  | 関連試料 | Related samples | string
|  | tags |  |  | タグ | Tags | string
|  | description |  |  | 試料の説明 | Description | string
|  | sample.general.general_name |  |  | 一般名称 | General name | string
|  | sample.general.cas_number |  |  | CAS番号 | CAS Number | string
|  | sample.general.crystal_structure |  |  | 結晶構造 | Crystal structure | string
|  | sample.general.sample_shape |  |  | 試料形状 | Sample shape | string
|  | sample.general.purchase_date |  |  | 試料購入日 | Purchase date | string
|  | sample.general.supplier |  |  | 購入元 | Supplier | string
|  | sample.general.lot_number_or_product_number_etc |  |  | ロット番号、製造番号など | Lot number or product number etc | string
固有情報 | 手入力メタ | analyser_detection_solid_angle |  |  | 分光器への信号取込み立体角 | Analyser detection solid angle | string | sr
|  | analyser_transmission_function |  |  | 分光器の透過関数 | Analyser transmission function | string
|  | analyser_type |  |  | 分光器の型 | Analyser type | string
|  | frr_crr_analyser_energy_resolution |  |  | FRR/CRRエネルギー分解能の値 | FRR/CRR Analyser energy resolution | string | %
|  | fat_cae_analyser_energy_resolution |  |  | FAT/CAEエネルギー分解能の値 | FAT/CAE Analyser energy resolution | string | eV
|  | energy_resolution_from_obtained_spectrum |  |  | 取得スペクトルからのエネルギー分解能 | Energy resolution from obtained spectrum | string | eV
| 計測メタ | measurement_method | o |  | 測定方法 | Measurement method | string
|  | measurement_condition | o |  | 測定条件 | Measurement condition | string |  |  |  |  | depthのみ

## 要件定義（構造化 メタデータ項目リスト）
category | rde2name | instrument |  | ja | en | type | unit | desc | value
| RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ) ※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 装置出力 | タクソノミー ※階層を 数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | 初期値 ※登録モード(survey) | 初期値 ※登録モード(depth) | 備考
主要パラメータ | common.data_origin | default_value.csvから取得 |  | データの起源 | Data Origin | string |  |  | experiments | experiments
| common.technical_category | default_value.csvから取得 |  | 技術カテゴリー | Technical Category | string |  |  | measurement | measurement
| measurement.method_category | default_value.csvから取得 |  | 計測法カテゴリー | Method category | string |  |  | 分光法 | 分光法
| measurement.method_sub_category | default_value.csvから取得 |  | 計測法サブカテゴリー | Method sub-category | string |  |  | オージェ電子分光法 | オージェ電子分光法
| measurement.analysis_field | default_value.csvから取得 |  | 分析分野 | Analysis field | string |  |  | 化学状態, 電子的性質, 不純物分析, 定性分析 | 定性分析, 定量分析
| measurement.specimen | default_value.csvから取得 |  | 試料 | Specimen | string
| measurement.measurement_environment | default_value.csvから取得 |  | 測定環境 | Measurement environment | string |  |  | 真空中 | 真空中
| measurement.energy_level_transition_structure_etc_of_interest | default_value.csvから取得 |  | 対象準位_遷移_構造 | Energy Level_Transition_Structure etc. of interest | string
| measurement.measured_date | default_value.csvから取得 |  | 分析年月日 | Measured date | string |  |  |  |  | format: date
| measurement.standardized_procedure_specified_number | default_value.csvから取得 |  | 標準手順 | Standardized procedure | string
| measurement.instrumentation_site | default_value.csvから取得 |  | 装置設置場所 | Instrumentation site | string
| measurement.reference | default_value.csvから取得 |  | 参考文献 | Reference | string
| operator_identifier¦AP_OPERATOR | AP_OPERATOR |  | 測定者 | Operator identifier | string
| operation_date_time_year | AP_ACQDATE |  | 測定日時[年] | Operation Date-time[Year] | string
| operation_date_time_month | OVEN_SERIAL_NUMBER |  | 測定日時[月] | Operation Date-time[Month] | integer
| operation_date_time_day | OVEN_SOFTWARE_VERSION |  | 測定日時[日] | Operation Date-time[Day] | integer
| operation_date_time_hour | SAMPLE_COMMENT |  | 測定日時[時] | Operation Date-time[Hour] | integer
| operation_date_time_minute | SAMPLE_HOLDER |  | 測定日時[分] | Operation Date-time[Minute] | integer
| operation_date_time_second | SAMPLE_HOLDER_DETAIL |  | 測定日時[秒] | Operation Date-time[Second] | integer
| probe_energy | AP_PENERGY |  | プローブエネルギー | Probe energy | string | keV
| probe_current | AP_PCURRENT |  | プローブ電流 | Probe current | string | A
| analyzer_mode | AP_SPC_ANAMOD |  | 分析器分光動作モード | Analyzer Mode | string
| analyser_pass_energy | AP_SPC_ES |  | 分析器のパスエネルギー | Analyser pass energy | string | eV
| species_label_transitions | AP_SPC_ROI_NAME |  | スペクトルの元素種と遷移 | Species label &Transitions | string |  |  |  |  | 複数出力項目
| abscissa_start | WIDEの場合はAP_SPC_WSTARTから取得。NARROWの場合はAP_SPC_ROI_STARTから取得 |  | 横軸の起点 | Abscissa start | string | eV |  |  |  | 複数出力項目
| abscissa_end | WIDEの場合はAP_SPC_WSTOPから取得。NARROWの場合はAP_SPC_ROI_STOPから取得。 |  | 横軸の終点 | Abscissa increment | string | eV |  |  |  | 複数出力項目
| abscissa_increment | WIDEの場合はAP_SPC_WSTEPから取得。NARROWの場合はAP_SPC_ROI_STEPから取得。 |  | エネルギーステップ幅 | Abscissa End | string | eV |  |  |  | 複数出力項目
| collection_time | WIDEの場合はAP_SPC_WDWELLから取得。NARROWの場合はAP_SPC_ROI_DWELLから取得。 |  | シグナル収集時間（データ1点当たりの溜め込み時間） | Collection Time | string | ms |  |  |  | 複数出力項目
| total_acquisition_number | WIDEの場合はAP_SPC_WSWEEPSから取得。NARROWの場合はAP_SPC_ROI_SWEEPSから取得。 |  | 総積算回数 | Total Acquisition Number | string |  |  |  |  | 複数出力項目
| probe_scan_mode | AP_SPOSN_BSMOD |  | 入射プローブの走査方法 | Probe scan mode | string
| probe_diameter | AP_SPOSN_PDIA |  | 入射プローブのビーム直径 | Probe diameter | string | um
| upper_left_x_coordinate | AP_SPOSN_BEAM_P1X |  | 分析領域の左上座標X | Upper left x coordinate | string
| upper_left_y_coordinate | AP_SPOSN_BEAM_P1Y |  | 分析領域の左上座標Y | Upper left y coordinate | string
| lower_right_x_coordinate | AP_SPOSN_BEAM_P2X |  | 分析領域の右下座標X | Lower right x coordinate | number
| lower_right_y_coordinate | AP_SPOSN_BEAM_P2Y |  | 分析領域の右下座標Y | Lower right y coordinate | number
| probe_polar_angle_to_sample_normal | AP_STGTILT |  | 入射プローブの入射角 | Probe polar angle to sample normal | number | deg
| comment¦AP_COMMENT | AP_COMMENT |  | コメント | Comment | string
| neutralization_active_mode | AP_IGN_NEUT_MODE |  | 中和実行の有無 | Neutralization active mode | string
| data_type | AP_DATATYPE |  | データの種類 | Data type | string
| analysis_chamber_pressure_when_measurement_finished¦AP_CHAMBER_PRESS | AP_CHAMBER_PRESS |  | 分析終了時の分析室の真空度 | Analysis chamber pressure when measurement finished | string | Pa

## 要件定義（設定ファイル）
| rde2name | ja | type | unit | value
階層 |  | RDE2.0 日本語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | condition_1 ※値の例を記入 | 備考
system | save_raw | 入力ファイル公開・非公開 | string |  | false | 公開したい場合は'true'に設定。
system | save_thumbnail_image | サムネイル画像保存 | string |  | true

## 要件定義（構造化詳細）
| 必須 | 内容 |  |  | 備考
入力ファイル | o | (例) excel_invoice.xlsx |  |  | エクセルインボイスファイル
| o | (例) HfO2-data092-001.A |  |  | id, data, paraファイルを含んだフォルダ
出力ファイル（項目） |  | ファイル種別 | ファイル名 | 処理内容
出力ファイル |  | データファイル | id | --
|  | データファイル | data | -- | バイナリデータ
|  | データファイル | para | --
|  | メタデータファイル | metadata.json | --
|  | 構造化ファイル | id.csv | --
|  | 画像ファイル | id.png | --
|  | 画像ファイル | id_*.png | --

## 改版履歴
文書名称： | ※要件定義
日付 | 作成者 | シート名 | 事由 | 特記
2025-10-03 | 川岸 |  | 新規作成